## Slide 1
XXXX医院
XX科XX病区
请输入账号
输入请密码
登录
系统设置
1床
2床
住院中
按床位号排序
3床
4床
5床
6床
7床
8床
9床
10床
11床
12床
患者列表
检查人员输入账号/密码，进入患者列表
KF580查房工具包
扫描输入
快速检测

## Slide 2
患者管理

## Slide 3
已出院
住院中
全部
点击可按照床位号升序/降序排列
三个筛选项，默认“住院中”，建议用不同颜色区分住院和出院的患者
1床
2床
住院中
按床位号排序
3床
4床
5床
6床
7床
8床
9床
10床
11床
12床
扫描输入
患者列表
快速测量
输入姓名检索
新增住院患者
点击调用扫描功能，扫描患者的二维码快速检索患者
已出院床号或字体变成灰色
门诊
点击快速检测，只出检测结果，将不再记录检测数据
增加门诊，门诊情况下，床位号，病区，置灰，不需要填写

## Slide 4
1床
2床
住院中
按床位号排序
3床
4床
5床
6床
7床
8床
9床
10床
11床
12床
患者列表
新增患者
返回
姓名：
性别：
年龄：
状态：住院中/已出院/门诊
病区：
床号：
住院号/门诊号：
编辑
保存
床号是医生快速通道 是否提到第一位置，最好标识有所注重
扫描输入
快速测量
编号：
开始日期：
结束日期：
床号5
最后编辑时间：（自动记录）
身高（米） ：
体重（公斤）：

## Slide 5
返回
姓名：
性别：
年龄：
状态：住院中/已出院/门诊
病区：
床号：
住院号/门诊号：
编辑
保存
床号5
编号：
开始日期：
结束日期：
“状态”与住院号/门诊号关联，如果选“住院中”/“已出院”自动选择住院号；如果选择“门诊”自动选择“门诊号”
自动出一个编号
每次住院或看门诊的时间，只有当“状态”为非“住院”时，“开始日期”可编辑
默认置灰；
如果“状态”选择为“已出院”，
改成可编辑日期。
点击调用摄像获取患者头像
最后编辑时间：（自动记录）
身高（米） ：
体重（公斤）：

## Slide 6
快速测量

## Slide 7
扫二维码
返回
管理
报告
设置
1床
2床
住院中
按床位号排序
3床
4床
5床
6床
7床
8床
9床
10床
11床
12床
患者列表
点击快速检测，进入检测页面。
扫描输入
快速测量
快速检测不需要名字
快速检测，此两项置灰，无用

## Slide 8
扫二维码
返回
管理
报告
设置
不需要显示患者姓名
点击调用扫描功能，扫描患者的二维码切换检查的患者，
点击返回患者列表，重新选择患者
点击图标选择对应的检测项目

## Slide 9
扫二维码
返回
管理
报告
设置
二氧化碳检测

## Slide 10
扫二维码
返回
管理
报告
设置
肺功能检测
FEV1
FEV6
扫二维码
返回
管理
报告
设置
FEV1
FEV6
确定
取消
身高：
体重：
性别：
年龄：
请输入以下信息
设备连接成功后提示
如果“身高”、“体重”、“性别”、“年龄”已经在患者信息中填写，在此直接呈现，并可修改。

## Slide 11
扫二维码
返回
管理
报告
设置
体重检测
扫二维码
返回
管理
报告
设置
确定
取消
身高：
请输入以下信息
设备连接成功后提示
如果“身高”已经在患者信息中填写，在此直接呈现，并可修改。

## Slide 12
选择患者测量

## Slide 13
张 本 山
扫二维码
返回
管理
报告
设置
1床
2床
住院中
按床位号排序
3床
4床
5床
6床
7床
8床
9床
10床
11床
12床
患者列表
点击患者，进入检测页面。
扫描输入
快速测量

## Slide 14
张 本 山
扫二维码
返回
管理
报告
设置
显示患者姓名
点击调用扫描功能，扫描患者的二维码切换检查的患者，
点击返回患者列表，重新选择患者
点击图标选择对应的检测项目

## Slide 15
张 本 山
扫二维码
返回
管理
报告
设置
是否采纳本次测量结果
是
否
每次测量结束后弹出框，由检测者决定是否采纳本次结果
其他测量项目页面和操作方法
同“快速测量”

## Slide 16
打印管理

## Slide 17
张 本 山
扫二维码
返回
管理
报告
设置
张 本 山
返回
血氧检测报告 >
二氧化碳检测报告 >
肺功能检测报告 >
体重检测报告 >
血压监测报告 >
血糖检测报告 >
点报告
综合报告 >

## Slide 18
二氧化碳报告
张 本 山
返回
血氧检测报告 >
二氧化碳检测报告 >
肺功能检测报告 >
体重检测报告 >
血压监测报告 >
血糖检测报告 >
综合报告 >
确定
取消
返回
张 本 山
下一步
□ 当次检测报告
□ 趋势分析报告报告
起始时间:2016/03/01
结束时间:2016/03/06
□ 全部
打印设置

## Slide 19
二氧化碳报告
张 本 山
返回
血氧检测报告 >
二氧化碳检测报告 >
肺功能检测报告 >
体重检测报告 >
血压监测报告 >
血糖检测报告 >
综合报告 >
确定
取消
时间 | PH | PaCO2 （mmHg） | PaO2 （mmHg）
返回
张 本 山
下一步
□ 当次检测报告
□ 趋势分析报告报告
起始时间:2016/03/01
结束时间:2016/03/06
□ 全部
输入血气分析结果
打印设置

## Slide 20
确定
取消
时间 | PH | PaCO2 （mmHg） | PaO2 （mmHg）
返回
张 本 山
下一步
□ 当次检测报告
□ 趋势分析报告报告
起始时间:2016/03/01
结束时间:2016/03/06
□ 全部
输入血气分析结果
选择打印内容，单选；
选择趋势分析需要选择检测结果的起始和结束时间范围
输入需要与对比分析的血气分析检测结果。
打印设置

## Slide 21
返回
姓名：
性别：
年龄：
病区：
床号：
住院号/门诊号
打印
检查结果：
检测人员：（签名 ） 日期：
检查日期：
ETCO2（mmHg） | 检查时间
XXX医院XXX检查报告
科室：
打印当次检测报告内容
反应曲线图：

## Slide 22
打印趋势分析报告内容
打印全部内容
返回
姓名：
性别：
年龄：
病区：
床号：
住院号/门诊号
打印
摘要：
检测人员：（签名 ） 日期：
检查日期：XX月X日——XX月X日
XXX医院XXX检查报告
科室：
趋势图：
时间 | 呼气末二氧化碳分压 ETCO2（mmHg）
呼末二氧化碳检测结果
血气分析结果
时间 | pH | PaCO2 （mmHg） | PaO2（mmHg）
开始时间 | 
结束时间 | 
测量次数 | 
最高值 | 
最低值 | 
平均值 | 

## Slide 23
肺功能报告
张 本 山
返回
血氧检测报告 >
二氧化碳检测报告 >
肺功能检测报告 >
体重检测报告 >
血压监测报告 >
血糖检测报告 >
综合报告 >
确定
取消
返回
张 本 山
下一步
□ 当次检测报告
□ 趋势分析报告报告
起始时间:2016/03/01
结束时间:2016/03/06
□ 全部
打印设置

## Slide 24
体重报告
张 本 山
返回
血氧检测报告 >
二氧化碳检测报告 >
肺功能检测报告 >
体重检测报告 >
血压监测报告 >
血糖检测报告 >
综合报告 >
确定
取消
返回
张 本 山
下一步
□ 当次检测报告
□ 趋势分析报告报告
起始时间:2016/03/01
结束时间:2016/03/06
□ 全部
打印设置

## Slide 25
血压报告
张 本 山
返回
血氧检测报告 >
二氧化碳检测报告 >
肺功能检测报告 >
体重检测报告 >
血压监测报告 >
血糖检测报告 >
综合报告 >
确定
取消
返回
张 本 山
下一步
□ 当次检测报告
□ 趋势分析报告报告
起始时间:2016/03/01
结束时间:2016/03/06
□ 全部
打印设置

## Slide 26
血糖报告
张 本 山
返回
血氧检测报告 >
二氧化碳检测报告 >
肺功能检测报告 >
体重检测报告 >
血压监测报告 >
血糖检测报告 >
综合报告 >
确定
取消
返回
张 本 山
下一步
□ 当次检测报告
□ 趋势分析报告报告
起始时间:2016/03/01
结束时间:2016/03/06
□ 全部
打印设置

## Slide 27
设置管理

## Slide 28
张 本 山
扫二维码
返回
管理
报告
设置
张 本 山
返回
血氧测量设置 >
二氧化碳测量设置 >
肺功能测量设置 >
体重测量设置 >
血压测量设置 >
血糖测量设置 >
上传云端 >
点设置

## Slide 29
张 本 山
返回
血氧测量设置 >
二氧化碳测量设置 >
肺功能测量设置 >
体重测量设置 >
血压测量设置 >
血糖测量设置 >
KF580链接 >
点击数据同步上传到服务器
点击设置进入对应设备的参数，
例如点此，进入呼末仪的参数
设置页面。

## Slide 30
张 本 山
返回
血氧测量设置 >
二氧化碳测量设置 >
肺功能测量设置 >
体重测量设置 >
血压测量设置 >
血糖测量设置 >
KF580链接 >
血氧测量设置
返回
点击进入设置页面
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置

## Slide 31
返回
点击进入设置页面
血氧测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
报警设置
血氧 报警阈值 低于 92
心率 报警阈值 低于 60 高于100

## Slide 32
返回
点击进入设置页面
血氧测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
正常参数设置
血氧参考正常值：92 —— 99
心率参考正常值：60—— 100

## Slide 33
血氧测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
恢复默认设置
恢复默认设置中，请稍候...
点击后显示沙漏
图片/动画，结束
后自动返回

## Slide 34
张 本 山
返回
血氧测量设置 >
二氧化碳测量设置 >
肺功能测量设置 >
体重测量设置 >
血压测量设置 >
血糖测量设置 >
KF580链接 >
二氧化碳测量设置
返回
工作模式设置
点击进入设置页面
报警设置
正常参数设置
校正补偿设置
恢复默认设置
校零

## Slide 35
二氧化碳测量设置
返回
工作模式设置
点击进入设置页面
报警设置
正常参数设置
校正补偿设置
恢复默认设置
校零
返回
工作模式设置
检测模式
监测模式

## Slide 36
二氧化碳测量设置
返回
工作模式设置
点击进入设置页面
报警设置
正常参数设置
矫正补偿设置
恢复默认设置
校零
返回
报警设置
PCO2 报警阈值 低于 35 高于45
EtCO2报警阈值 低于 35 高于45
RR 报警阈值 低于 12 高于20
报警延迟时间 XX秒
检测值报警设置
监测值报警设置
涛哥建议用算平均值法减少误报

## Slide 37
二氧化碳测量设置
返回
工作模式设置
点击进入设置页面
报警设置
正常参数设置
矫正补偿设置
恢复默认设置
校零
返回
参考正常值：35 —— 45
正常参数设置

## Slide 38
二氧化碳测量设置
返回
工作模式设置
点击进入设置页面
报警设置
正常参数设置
校正补偿设置
恢复默认设置
校零
返回
校正补偿设置
气体补偿设定
前O2浓度（%）： XX
环境值设定
当前大气压（mmHg）： XX
检测气体温度（oC）: XX
其他气体补偿设定
当前He浓度（%）： XX
当前N2O浓度（%）： XX

## Slide 39
二氧化碳测量设置
返回
工作模式设置
报警设置
正常参数设置
校正补偿设置
恢复默认设置
校零
点击后显示沙漏
图片/动画，结束
后自动返回
恢复默认设置
恢复默认设置中，请稍候...

## Slide 40
二氧化碳测量设置
返回
工作模式设置
点击进入设置页面
报警设置
正常参数设置
校正补偿设置
恢复默认设置
校零
需要设计一个校零指示页面，大致意思如右。校零结束后自动返回。
正在校零中，请稍候...
校零

## Slide 41
张 本 山
返回
血氧测量设置 >
二氧化碳测量设置 >
肺功能测量设置 >
体重测量设置 >
血压测量设置 >
血糖测量设置 >
KF580链接 >
肺功能测量设置
返回
点击进入设置页面
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置

## Slide 42
返回
点击进入设置页面
肺功能测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
报警设置
FEV1报警阈值 低于 2.0

## Slide 43
返回
点击进入设置页面
肺功能测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
正常参数设置
FEV1%预计值参考正常值：80 —— 100
FEV1/FEV6参考正常值：70 —— 100

## Slide 44
肺功能测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
恢复默认设置
恢复默认设置中，请稍候...
点击后显示沙漏
图片/动画，结束
后自动返回

## Slide 45
张 本 山
返回
血氧测量设置 >
二氧化碳测量设置 >
肺功能测量设置 >
体重测量设置 >
血压测量设置 >
血糖测量设置 >
KF580链接 >
体重测量设置
返回
点击进入设置页面
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置

## Slide 46
返回
点击进入设置页面
体重测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
报警设置
BMI 报警阈值 低于 18.5 高于23.9
体重 报警阈值 低于 XX 高于XX

## Slide 47
返回
点击进入设置页面
体重测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
正常参数设置
BMI 参考正常值：18.5 —— 23.9

## Slide 48
体重测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
恢复默认设置
恢复默认设置中，请稍候...
点击后显示沙漏
图片/动画，结束
后自动返回

## Slide 49
张 本 山
返回
血氧测量设置 >
二氧化碳测量设置 >
肺功能测量设置 >
体重测量设置 >
血压测量设置 >
血糖测量设置 >
KF580链接 >
血压测量设置
返回
点击进入设置页面
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置

## Slide 50
返回
点击进入设置页面
血压测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
报警设置
收缩压 报警阈值 低于 90 高于140
舒张压 报警阈值 低于 60 高于90

## Slide 51
返回
点击进入设置页面
血压测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
正常参数设置
收缩压参考正常值：90 —— 140
舒张压参考正常值：60 —— 90

## Slide 52
血压测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
恢复默认设置
恢复默认设置中，请稍候...
点击后显示沙漏
图片/动画，结束
后自动返回

## Slide 53
张 本 山
返回
血氧测量设置 >
二氧化碳测量设置 >
肺功能测量设置 >
体重测量设置 >
血压测量设置 >
血糖测量设置 >
KF580链接 >
血糖测量设置
返回
点击进入设置页面
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置

## Slide 54
返回
点击进入设置页面
血糖测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
报警设置
空腹血糖 报警阈值 低于 3.9 高于6.1

## Slide 55
返回
点击进入设置页面
血糖测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
正常参数设置
空腹血糖参考正常值：3.9 —— 6.1

## Slide 56
血糖测量设置
返回
报警设置
正常参数设置
恢复默认设置
恢复默认设置
恢复默认设置中，请稍候...
点击后显示沙漏
图片/动画，结束
后自动返回

## Slide 57
系统设置

## Slide 58
管理员密码修改 >
医院信息设置 >
系统设置
XXXX医院
XX科XX病区
请输入账号
输入请密码
登录
系统设置
语言设置 >

## Slide 59
返回
管理员密码修改
请输入旧密码
请输入新密码
请再输入新密码
确定
admin
管理员密码修改 >
医院信息设置 >
系统设置
语言设置 >

## Slide 60
返回
医院信息设置
医院名称
科室名称
病区
保存
编辑
地址
管理员密码修改 >
医院信息设置 >
系统设置
电话
语言设置 >

## Slide 61
返回
语言设置
简体中文
繁体中文
管理员密码修改 >
医院信息设置 >
系统设置
语言设置 >
英文